## Slide 1
0 V bias
Internal pulser

## Slide 2
–50 V bias
–50 V bias
–1100 V bias
–1100 V bias
–1100 V bias
–1100 V bias

## Slide 3
XtRa +4500 V
Output polarity: Negative
LEGe –1100 V
Output polarity: Positive

## Slide 5
23 mm

## Slide 6
–1100 V bias
Gain ×2
55Fe

## Slide 8
55Fe EC → 100% 55Mn gs stable
IEC = 100%, Iβ+ = 0%
55Mn:
5190 eV Auger electron 60.7%
5898.75 eV Kα1 X ray 16.2%
5887.65 eV Kα2 X ray 8.2%
6490 + 6531 eV Kβ1,2,3,5 X rays 2.86%
Activity: 11400 Bq
Solid angle: 5.4% of 4π
Expected rate: 149 Kα X rays / s
Resolution at optimum settings
FWHM 250 eV at 5.9 keV; 550 eV at 122 keV (General GL0510 specifications)
FWHM 218 eV at 5.9 keV; 937 eV at 122 keV (Detector 13725 specification)

## Slide 10
The user should set the value of sign to the actual polarity of the input signal.
The user should use Adjust Offsets to set DCOffset.

## Slide 15
iPA Gain×10
Analog Gain 4.0
Energy filter TPeaking 8 μs
Energy filter TGap 1.5 μs

## Slide 16
σ = 6.6 ch 169 eV
μ = 230.1 ch 5.9 keV
FWHM = 397 eV
~80 Kα X rays / s